医用综合臭氧治疗仪

技术参数

一、工作条件

1、环境温度 ：5℃～40℃ ；

2、相对湿度：≤80％；

3、大气压力：80.6kpa-106.0kpa；

4、电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz；

二、技术参数

1、臭氧水浓度≥2mg/l；

2、超声雾化臭氧浓度（5-90）mg/ l；

3、臭氧气浓度（5-90）mg/ l；

4、出水流量≥1000mL/min,可调；

5、超声雾化率≥250mL/h；

6、臭氧发生率（产量）不小于3000mg/h；

7、输入功率≤1000VA；

★8、重金属：臭氧水检验液呈现的颜色应不超过质量浓度（Pb2+）＝1μg/mL标准对照液；有第三方检测报告

9、臭氧气体流量范围为（0.5-3）L/min；

10、治疗仪正常运行时整机噪声应不大于60dB(A)；

★11、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等杀菌率＞99.9％；有第三方检测报告

★12、对宫颈HPV的消退有辅助作用；必须在注册范围之内

三、功能特点

1、治疗仪具有臭氧水溶液治疗或臭氧雾化治疗或臭氧气化治疗转换功能；

2、治疗仪具有过滤器自洁功能；

3、治疗仪具有过温保护功能，水温温度不应超过41℃±2℃；

4、治疗仪具有低水位提示功能；

5、治疗仪具有定时及时间显示功能，定时的允许误差为±10%；

6、治疗仪具有RFID卡控制和显示治疗累计次数功能；

★7、治疗仪具有治疗头堵塞保护控制功能；

8、治疗仪具有脚踏开关控制功能；

四、产品配套件明细表：

1、主机

2、医用制氧机(外置)

3、除臭排水装置II

4、妇科床配套装置

5、热水器