光子治疗仪技术参数

★一、光源结构及材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）
★二、光谱峰值波长：红光635nm±10nm；蓝光456nm±10nm；
★三、最大输出功率：≥12W
★四、有效红光辐照度：160mw/cm²；有效蓝光辐照度：265mw/cm²；误差应不大于±25%。

五、最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥8cm
六、有效辐照面：圆形直接输出：距离出光口外表面3cm，光斑直径≥9cm
★七、光治疗面积：距离窗口50mm处的面积（280mm*450nn）≥126000 mm²，治疗光源板可全方位360°旋转照射。
★八、治疗仪定时时间范围：1-60min；连续可调，步距1min；误差±10%
★九、治疗头：(单)双治疗头设计，可同时治疗两人，并且每个治疗头都可以发红光、蓝光、复合光
十、显示器：8寸彩色高清触摸显示屏

十一、能量调节方式：1-10档精密可调

1、熔断器规格：3A
十二、安全分类：I类B型
十三、悬挂物（治疗头）：安全工作超荷：4kg    最大工作超荷：6kg
十四、输入功耗：500VA
★1、工作方式：连续和脉冲加载照射治疗可选
2、工作条件：
3、环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%
4、大气压力：70KPa-106 KPa;  电源：AC200V/50Hz
