定向透药治疗仪参数

1、基波频率：2.5kHz±0.3kHz；

★2、最大输出电流：100mA±7.5mA，大于100mA自动断电；

3、输出电流调节范围：应在0～100mA范围内分100档可调。

★4、输出电流稳定度：输出电流变化率应不大于10%；

5、调制频率：100Hz±5Hz；

6、调幅度：100%，允差±5%；

7、输出开短路性能：治疗仪最大输出时，将电极短路5s，再开路15s，关闭输出1min,重复试验10次，治疗仪应能正常工作。

8、治疗时间：1min～40min，步距1min；开机默认设定值为20min；治疗仪治疗时间设置误差±30s；

★9、连续工作时间：无限制

10、开机默认值：时间20min，启动治疗后输出自动升至第10档；

11、治疗仪功能：

a） 治疗仪应具有输出强度设置功能；

★b） 治疗仪应具有输出状态指示功能；

c） 治疗仪应具有输出方式停止和启动功能；

★d) 治疗仪应具有治疗结束自动停止输出，并有声音提示功能。

12、输入功率：30VA；

13、熔断器：F0.5AL250V Φ5×20mm；

14、安全类型：Ⅱ类、BF型应用部分；

15、运行模式：连续运行。
★16、 专利产品：定向透药治疗仪拥有水溶胶贴剂项目专利和离子导入头皮给药装置使用新型专利等。
★17、 电极片含药,治疗更有效果。

★18、 3种模式，13种导药处方，更加方便医院针对不同患者选择不同的处方。
