颈腰椎治疗牵引床技术参数

技术参数：

- 牵引力、牵引时间、牵引模式、成角角度、旋转角度均由微电脑控制、液晶视窗显示、电机动力，充分实现智能化。

- 旋转、成角角度采用旋转编码技术，使旋转、成角角度更加精确。

- 在临床应用时，可纵向牵引、成角牵引、旋转牵引单独使用，亦可结合使用。

- 在纵向牵引的同时，可进行旋转牵引、成角牵引（俯卧时为负压牵引）同时使用，以克服单一动作不足，实现三维牵引。

- 显示方式：中文液晶视窗（液晶显示屏尺寸：122*92mm）；

6. 8种不同的牵引模式（持续式、间歇式、阶梯式），便于临床需求选择；

7. 治疗方案存储，最多可存储20种治疗方案，方便临床使用；

8. 牵引力自动补偿功能；

9. 设定值与实际牵引值同步监测；

10.多种安全设计（最大牵引力999N、患者急退器、医务人员操作急退键）；

11.持续式牵引：

牵引力：（1）颈部牵引：0-200N  （2）腰部牵引：0-999N （3）持续时间：0-9min

间歇式牵引：

牵引力：（1）颈部牵引：0-200N  （2）腰部牵引：0-999N （3）间歇时间：0-5min

阶梯式牵引：

实际牵引力达到设定值1/4，保持5s，实际牵引力达到设定值1/2，保持5s，实际牵引力达到设定值 ,则为设定的持续牵引时间。 阶梯时间：5s。

- 治疗总时间：0-60min；

- 牵引速度：5-12mm/s；

- 成角角度：≤25°

- 旋转角度：-25°～25°

- 电源：220V/50Hz,  功率：250W;

- 颈/腰椎加热：37-60℃（选配）,无线遥控器（选配）;

- 整机尺寸：259*60*70cm；

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床体 | 1台 |
| 2 | 颈椎牵引支架 | 1支 |
| 3 | 颈椎牵引凳 | 1张 |
| 4 | 颈椎牵引带 | 1个 |
| 5 | 腰椎牵引带 | 1套 |
| 6 | 电源线 | 1根 |
| 7 | 保险管 | 2只 |
| 8 | 使用说明书 | 1份 |
| 9 | 保修卡 | 1份 |
| 10 | 合格证 | 1份 |
| 11 | 三证资料 | 1套 |
| 12 | 综合彩页 | 1份 |