神经肌肉刺激仪技术参数

（神经损伤治疗仪）

工作条件

1、环境温度：5℃～40℃。

2、相对湿度：≤80%。

3、大气压力：500hPa～1060hPa。

4、工作电压：交流220V±22V、50Hz±1Hz。

5、输入功率：50VA。

主要技术参数

* 1、脉冲频率：0.5Hz～15Hz连续可调（500Ω负载电阻下），误差：±15% 。

* 2、脉冲宽度: 0.4~10ms （500Ω负载电阻下），误差：±30%。

3、输出电流：最大输出电流有效值不大于80mA。（500Ω负载电阻下）

4、输出幅度调节：每个增量不大于1mA或1A的变化离散的增加，最小输出增量不大于最大输出的2%。

* 5、输出方式：连续，断续。

* 6、输出通道：四通道独立输出，每通道独立设置。

* 7、治疗时间：分为5min～60min,分12挡（分度值5min），误差为±10%。

* 8、数码显示：脉冲频率、脉冲宽度、治疗时间。

9、每个脉冲电量：电治疗仪输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于7цC。

10、单个脉冲能量：输出脉冲宽度小于0.1s时，单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ。

11、输出波形：双向不对称脉冲波。

12、连续工作时间：≥4h。
13、开路输出电压峰值：不大于500V。
14、安全类型：Ｉ类BF型。

15、工作制：间歇加载连续运行。

16、外型尺寸：490mm×400mm×200mm。

