干扰电治疗仪技术参数

- 具有国家医疗器械产品注册证；此产品为具有自主知识产权的产品。

- 产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

- 适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。

- 性能参数：

  - *双路三维干涉波（共12个电极）输出，可三维、二维输出相互转换，最多可治疗6个部位；

  - 吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调；

  - 吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式；

  - 吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值；

  - 吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适；

  - *顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激；

  - 输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波；

  - 输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节；

  - 干涉波差频频率1~120Hz；

  - 在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA；

  - *五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序；

  - 六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5；

  - 四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒；

  - 六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特；

  - 五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高；

  - 强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作；

  - 治疗结束输出强度自动归零并声音提示；

  - 吸附电极共有黄、绿、蓝三种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕；

  - 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗；

  - 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。