中药熏蒸机（舱式）技术参数

1、电源要求：AC220V/50Hz，输入功率：1800VA；

2、数字显示功能：液晶显示、触摸按键，治疗参数实时显示；

3、自动控温：启动治疗后，当舱内温低于设定温度时启动加热，当高于设定温度时停止加热，使舱内温维持在设定值附近，温度设定范围为35℃～45℃；

4、自动控时：1～99min（任意设定），时间到达自动断电；

5、容量：药液箱容量≤3.8L

6、自动控送中药蒸汽：当启动治疗后，将自动启动蒸汽输出，气流柔和，循环转动，可对人体各关节进行熏蒸，效果显著；

7、★自动防止干烧：可自动上水，防止干烧；水槽液位低于防干烧装置时，自动断电防止干烧；

8、采用双腔水箱压力容器设计，确保蒸汽气流恒定输出，保证使用效果（提供专利佐证）；9、超高温自动断电保护功能：舱内水蒸汽温度达到设定的保护温度时，会启动保护装置，使加热管自动断电；

10、MP3：聆听优美音乐的同时，得到身心放松，解除疲劳；

11、★淋浴：舱体内配有冷热水调节淋浴水龙头，可用于沐浴清洗；

12、★光疗：红黄蓝绿四种不同的光谱治疗，具有减压、放松、改善肌肤、促进睡眠的功效；13、★臭氧杀菌:全自动臭氧消毒，确保安全卫生；

14、人体工学设计：舱内坐凳采用人体工学设计，可调节高度，适合不同身高，受力点贴护人体曲线，避免疲劳，增加治疗舒适感；

15、优质选材：一次成型高密度亚克力材质，坚固耐用，耐腐蚀，美观光滑，舱内坐垫舒适耐用易清洁。

16、★本产品取得计算机软件著作权。

17、设备净重：87kg；尺寸:1350mm*760mm*1250mm。